尿液蛋白质组检测方法（v1）

一、实验条件

1、样品：肽段干粉

2、肽段标准品：Irt

3、反向C18毛细管色谱柱75μm×15mm

二、样品复溶

1. 96孔板3000rpm/min离心5min

2. 每孔加入10μL  0.01%甲酸水

3. 震荡混匀, 3000rpm/min离心5min。

三．检测方案

1、液相参数

1.1进样体积：1 uL

1.2液相样本盘类型：wellplate96

1.3最大流速：5uL/min, 主要洗脱流速1.2 uL/min

1.4色谱柱：C18反向柱 75μm×15cm;

1.5柱温：60℃

1.6流动相：A：0.1%甲酸水, B: 80%乙腈

1.7液相梯度：

| Time (min) | Duration (min) | Flow (uL/min) | B(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5.0 | 4 |
| 0.01 | 0.01 | 1.2 | 4 |
| 4.21 | 4.2 | 1.2 | 30 |
| 4.41 | 0.2 | 3.0 | 95 |
| 4.61 | 0.2 | 3.0 | 95 |
| 4.71 | 0.1 | 3.0 | 2 |
| 5.0 | 0.29 | 5.0 | 2 |

1.8其他参数：

2、Astral质谱参数

2.1一级分辨率：240,000

2.2扫描范围（m/z）： 380-980

2.3一级质谱注入时间：5 ms

2.4分隔窗口（m/z）：2

2.5碰撞能量：25%

2.6 DIA二级扫描个数: 299

2.7二级质谱注入时间：3 ms

2.8详细参数