尿液代谢组检测方法（v1）

一、实验条件

1、样品：代谢物干粉

2、内标：正离子内标, 负离子内标

3、C18反向色谱柱 2.1×15mm

二、样品复溶

1、每孔加入40uL 80%甲醇水，混匀（3000rpm震荡 3min，功率40%超声2min）

2、4000rpm离心 10min, 取30uL上清至进样板，加0.5uL内标。

三、液相条件

1、进样体积：1uL

2、流速：0.5mL/min

3、色谱柱：C18 100 2.1×50mm;

4、柱温：45℃

5、流动相：正离子：A：0.1%甲酸水, B:乙腈；负离子：5mM甲酸铵水, B:乙腈

6、液相梯度

| min | A(%) | B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 0.5 | 95 | 5 |
| 2 | 73 | 27 |
| 3.3 | 50 | 50 |
| 3.4 | 5 | 95 |
| 3.5 | 5 | 95 |
| 3.6 | 95 | 5 |
| 5 | 95 | 5 |

四、Lumos质谱参数

1、 Cycle time : 0.6s

2、一级质谱分辨率：60000

3、二级质谱分辨率：15000

4、二级质谱碰撞能量：stepped 20,35,60

5、二级质谱injection time：22ms

6、window isolation：2

7、其他参数